附件1.采购需求

要求所供设备为全新未使用产品，符合国家现行质量标准；设备供货交付时须随附产品合格证书或生产厂家质量保证文件。

表格中带▲标识为重要技术参数，未带▲为一般技术参数；所有技术参数均不属于实质性否决条款，技术参数存在负偏离不直接判定投标无效，仅在技术评分项予以扣分。中标设备交货验收时须满足采购需求整体使用要求。

	设备名称
	数量
	预算（元）
	参数

	梯度PCR仪
	1
	32000
	1
样品容量：不少于96孔，适用0.1ml或0.2ml PCR管

2
适用耗材：兼容0.1ml/0.2ml PCR单管、8联排管、96孔半裙边及无裙边板

3
配备彩色触摸显示屏，屏幕尺寸不小于10英寸，可实时显示运行状态、实验倒计时及温度曲线

4
具备USB接口、网络接口及无线数据传输功能

5
内置程序存储容量不少于15000条，支持通过外接存储设备扩展

6
标准循环数不少于100个，支持手动输入扩展循环（不少于500个），可进行嵌套多级循环

7
温控范围：4℃～105℃

▲8
最大升温速率：≥12℃/秒
9
最大降温速率：≥7℃/秒

10
温控精度：≤±0.1℃

11
温度均一性：≤±0.2℃

12
温度显示分辨率：≤0.01℃

13
温控方式：半导体制冷（帕尔贴）

▲14
温控分区：采用物理隔离技术，同一模块的6个温控分区可独立设置温度，互不干扰
▲15
梯度温度设定范围至少包含4℃～105℃，支持全温控范围设置梯度；梯度温差范围0.2-101℃，温差可自行设置
16
具备时间递增/递减功能，递增/递减范围至少包括1～600秒

17
具备温度递增/递减功能，递增/递减范围至少包括0.1℃～10℃

18
具备实验运行前预热功能

19
具备运行暂停功能，暂停期间可调整循环数

20
具备多用户管理功能，支持不同账户独立管理

21
内置预设程序模板，支持不同阶段自由组合编程

22
具备断电保护及断电恢复功能，恢复后支持继续运行未完成程序

23
具备运行日志记录与存储功能

24
配备电子自动热盖，热盖温度可调范围30℃～115℃，可启用或关闭预热功能

25
热盖具备运行中自动锁紧及防误触功能，程序结束或故障时自动关闭

	高速冷冻离心机
	1
	42000
	1
最高转速：≥15800 RPM；最大离心力：≥22300×g

2
最大容量：≥60ml（以12×5ml计）

3
控温范围：-20℃～40℃，压缩机安装于离心腔后部

▲4
可适配不少于6种不同规格转头（包括且不限于10*5ml尖底管转头、12*5ml圆底管转头、24*2/1.5ml标准离心管转头、24*2ml过滤柱管转头、32*0.2ml PCR管转头、18*1.5/2ml冻存管转头）
▲5
具有用户管理级别,程序预存,瞬时离心,预约制冷,具备四种ECO时长（2-8小时），在通电且门盖关闭状态下，离心机能够保持设定温度的时长

▲6
配备彩色触摸屏，屏幕尺寸不小于5英寸，具备开盖、瞬时离心、报警消除实体按键；具备USB数据导出功能，可记录运行日志

7
具备瞬时离心功能

8
具备不少于2级加速和2级减速可选

9
定时范围：1～99分钟；运行噪音：≤55 dB(A)

10
具备转头自动识别功能，可显示转头编号
11
具备故障代码直接显示功能

12
最大转速下可维持腔内温度≤4℃

13
离心腔传感器具备温度补偿功能，可显示样本实际温度

14
主机标配24×1.5/2ml角转子一套

	超低温冰箱
	1
	56000
	1
箱内温度可调范围：-40℃～-86℃

2
有效容积：≥620L

3
具备多重故障报警功能（包括但不限于高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环境温度超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警）；具备声音和灯光两种报警方式

4
具备开机延时保护（可设定时间）、显示面板密码锁、断电记忆等多重保护功能

5
微电脑控制，LED数码显示，可显示环境温度及输入电压

6
采用碳氢（HC）环保制冷剂

7
采用双级复叠制冷系统

▲8
符合低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，铭牌或标签标注制冷剂名称及充注量
9
配备一体式门锁，支持暗锁及双挂锁同时使用

10
配备不少于4个独立发泡内门并带密封条；外门不少于3层密封，整机合计不少于4层密封

11
压缩机数量不少于2台，单台功率≤1000W

12
采用真空隔热板（VIP）加厚聚氨酯整体发泡保温

13
具备USB数据导出功能，可导出箱内设定温度、实际温度、报警温度、输入电压、环境温度等数据

14
内置5V冷链供电系统

15
具备可加热平衡孔模块

16
配备不少于3个测试孔

17
须提供所投型号的医疗器械注册证

18
可选配网络接口及同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统

19
外部尺寸（宽×深×高）：≤1035×900×1980mm

20
净重：301kg±3%


